附件4：

卒中溶栓称重床（电动病床）采购需求

1材料：整床钢结构，

塑料部分采用优质ABS 及PP

床体尺寸： 2200-2260mm(L)*1050-1150mm(W)*535mm-720mm

床面尺寸：1900*900mm以上

承重： < 250KGS

脚轮：直径150mm 的万向中控轮，电控刹车

2性能：

2.1配备先进的触摸开关，解决了传统机械按钮的有限使用寿命和力的作用而使按键失效的问题。

2.2床头一侧的左右两个护栏配有嵌入式触摸键盘，使病人自由调节床体的姿态。

2.2.1床尾板上配10 英寸以上的触摸屏控制系统显示床体实时的姿态数据，可以供医护人员进行对床体的姿态操作，并且可以对系统进行加锁以确保安全。

2.3背部角度(0-65°±5°)，腿部角度(0-40°±5°)，高低调节(720mm-535mm)，倾斜(6°)和反倾斜(9°)，背腿联动功能，可使得背部与腿部同时抬起或者降落，方便操作； 床体姿态均由电动操作实现，配有指示灯，以显示功能的执行状态。

2.4可以对床体各个姿态的数据进行储存，并且可以调用已保存的床体姿态以便迅速达到要求的姿态

2.5 具有称重功能，并且可以对重量数据进行储存。同时医护人员可以设置允许重量变化的范围，显示重量变化的曲线图，超限后系统产生报警

2.6 离床警报功能

2.7一键展平键，可以使床体在任意角度下回到初始状态

2.8配有蓄电池，以应对停电等紧急情况。

2.9由PP 一体吹塑成型的床头尾板，拆卸方便，安装到位后可以固定住以确保安全

3四片带角度指示的PP 塑料制成的可升降护栏，通过气弹簧控制升降。

3.1床面板配有软连接，床体变换位置时床面板呈自然弧度，使病人可以选择舒适躺姿

3.2通过电动控制中控轮系统的解刹和制刹

3.3床架的四个角分布盐水架孔位，方便使用

3.4标准配件：盐水架