招

标

文

件

项目名称：广州市花都区第二人民医院

高速气涡轮手机采购项目

招标人：广州市花都区第二人民医院

日期：2023年12月22日

目录

第一章  投标邀请函	2

第二章  投标人须知	4

第三章  用户需求书	8

第四章 投标文件格式	13

- 第一章  投标邀请函

广州市花都区第二人民医院（招标人）拟采取院内招标的方式确定广州市花都区第二人民医院高速气涡轮手机采购项目的供应商，欢迎具有资格和承接能力的单位参加投标。

- 招标项目：广州市花都区第二人民医院高速气涡轮手机采购项目

- 招标内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高单价限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速气涡轮手机（45°仰角） | 2 | 7000 | 合同签订后30日内完成安装调试并具备验收条件 |
| 2 | 高速气涡轮手机（适用于儿童） | 5 | 7000 |  |
| 3 | 高速气涡轮手机（标准版） | 8 | 7000 |  |

- 资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照（或事业法人登记证等相关证明）

3.2在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、没有①被列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的；（提供网站查询截图）

3.3本项目不接受联合体投标、不接受分公司投标；

- 时间要求：

4.1公告时间：2023年12月22日至2023年12月27日；

4.2资料递交截止时间：2023年12月28日09:00前，逾期不予受理；

投标资料递交要求：资料应盖章并密封，现场递交或邮寄到我院（广州市花都区狮岭镇振兴路14号预防保健所2楼设备科）

- 联系方式：

联系地址：广州市花都区狮岭镇振兴路14号预防保健所2楼设备科

联系人： 胡小姐

电话：  020-86845255转1918

广州市花都区第二人民医院

日期：2023年12月22日

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 适用范围：本招标文件仅适用于本招标中所叙述项目。

- 二、投标文件的编制

- 投标人编制投标文件，应按照招标文件所规定的格式、 内容、逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

- 投标文件应按照规定填写，正本一份，副本四份。投标文件应当加盖单位印章,并由其法定代表人或者其授权的代理人签署后,密封送达招标文件所规定的招标地点 (投标信封须粘贴封条并加盖公章)。

- 投标人必须按招标文件要求对招标项目进行投标，并附必要的文字说明。

- 投标人对所投项目只能提出一个不变价格，招标人不接受任何选择价。

- 投标文件需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改，修改处须有单位公章。

- 装订要求：采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

- 无特别要求，投标文件不予退还。

- 三、投标文件的递交

- 投标人应把投标文件装入信袋内必须粘贴封条加以密封，并在封签处加盖单位公章。

- 投标文件应于投标截止日期以前送达指定地点，一切在截止日期后收到的投标文件都是无效标书。（以纸质版为准）

- 有下列情况之一的，其投标文件无效 (即废标)：

- 投标文件未按规定密封；

- 投标文件未加盖单位公章 (或法定代表人印章)；

- 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、 难以辨认的；

- 投标文件逾期送达；

- 资格条件不满足，没有按照要求提供相关资格证明文件的。

- 评审办法

- 4.1 评标委员会组建

4.1.1 招标人将于投标截止时间后，由招标人选定人员组成评标小组，遵循竞争择优、公正、公平的原则，对所有参与的投标人进行评审。

- 4.2 资格性审查

4.2.1 评标小组将依法审查投标文件是否符合资格要求等进行审查。在资格性审查时，未能通过资格性审查被认定为无效投标。资格性评审条款如下：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照（或事业法人登记证等相关证明） |
| 1.2 | 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、没有①被列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的；（提供网站查询截图） |
| 1.3 | 本项目不接受联合体投标、不接受分公司投标。 |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章的； |
|  | 投标报价没有超过本项目最高限价且固定唯一； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

4.3 综合评审

5.3.1 通过资格性审查的投标人进入本项目技术、商务、价格的评审环节，本项目采用综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。

5.3.2 评审标准如下：

- 1）本项目评标采用综合评分法，权重分配如下：

| - 评分项目 | - 技术评分 | - 商务评分 | - 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 40分 | - 30分 | - 30分 |

2）具体评审细则如下：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备技术参数响应情况 | 技术参数：完全满足或正偏离得40分；带“▲”号重要条款每负偏离一项扣3分，非“▲”号条款每负偏离一项扣1分，扣完为止。 （备注：“▲”号提供《投标货物技术偏离表》及参数承诺函，非“▲”号条款提供《投标货物技术偏离表》） | 40分 |
| 2 | 质量保证措施 | 根据投标人的质量保证措施（各阶段的质量控制程序、工作全过程管理要求）质保年限等进行评审： 1、方案全面，完全符合本项目要求，各阶段的质量控制程序成熟、工作全过程管理严密，得10分； 2、方案较全面，基本符合本项目要求，各阶段的质量控制程序较成熟、工作全过程管理较严密，得5分； 3、方案不够全面，各阶段的质量控制程序不够成熟、工作全过程管理不够严密，得1分； 4、未提交方案不得分。 | 10分 |
| 3 | 供货服务及安装调试方案 | 根据投标人的供货服务及安装调试方案进行评审： 1、提供的供货服务方案详细清晰，全面，安装调试方案可行性高、可操作性高，得3分； 2、提供的供货服务方案较详细清晰，较全面，安装调试方案可行性较高、具有一定的可操作性，得2分； 3、提供的供货服务方案不够详细清晰，不够全面，安装调试方案可行性、可操作性一般，得1分； 4、未提交方案不得分。 | 3分 |
| 4 | 维护保养及应急维修安排服务 | 根据投标人的维护保养方案、应急维修安排进行评审： 1、维护保养方案完善、可操作性强，应急维修安排内容全面完善，可实行性高，得10分； 2、维护保养方案较完善、具有一定的可操作性，应急维修安排内容较为全面、具有一定的可操作性，得5分； 3、维护保养方案和应急维修安排内容较为简略、可操作性较差，得1分； 4、未提交方案不得分。 | 10分 |
| 5 | 投标人同类产品的销售情况 | 2019年1月1日至今同类产品的销售情况，每个项目得1分，本项最高得2分。（同类产品的销售情况提供合同复印件） | 2分 |
| 6 | 售后服务响应能力 | 投标人接到采购人的售后服务要求后的响应情况： 投标人接到采购人提出售后服务要求后15分钟内响应并提出解决措施，得5分； 投标人接到采购人提出售后服务要求后30分钟内响应并提出解决措施，得3分； 投标人接到采购人提出售后服务要求后60分钟内响应并提出解决措施，得1分； 无或其他情形的不得分。 备注：提供承诺函，格式自拟。 | 5分 |
| 7 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 | 30分 |

- 定标

- 招标人将评审结果，确定排名第一的为中标人。但如果第一中标候选人经确认有违反招标投标法律、法规行为或放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，如此类推。若该项目所有中标候选人或有效投标人都不能成为中标人，则本项目招标失败。

- 中标通知

- 评审结束后，招标人将在医院网站发布中标公告并向中标人发出中标通知。

- 中标人在收到中标通知后无合理原因未按要求按时签订合同的，招标人有权取消该中标决定。在此情况下，招标人可以重新确定另外的符合中标要求的投标人为中标人，并授予其合同或重新招标。

- 招标人没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

- 第三章  用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、货物清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高单价限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速气涡轮手机（45°仰角） | 2 | 7000 | 合同签订后30日内完成安装调试并具备验收条件 |
| 2 | 高速气涡轮手机（适用于儿童） | 5 | 7000 |  |
| 3 | 高速气涡轮手机（标准版） | 8 | 7000 |  |

二、技术参数及配置要求

1、高速气涡轮手机（45°仰角）

1.1功能要求：适用于分离和拔除难以抵达的智齿和阻生齿

1.2技术参数要求：

1）▲手机接口为快接口；

2）▲标准机头大小，头部直径：ø11.2×H13.5mm ±0.3mm,满足大部分手术要求；

3）▲纯钛机身，DURACOAT达克罗涂层处理技术；

4）▲陶瓷轴承；

5）▲防回吸卫生机头；

6）▲转速：380,000-450,000min-1；

7）▲驱动气压：0.25-0.30MPa(2.5-3.0kgf/cm2)；

8）▲上针方式：按钮式夹头；

9）车针类型：IS01797-11.59-1.60mm外科用长柄针(25mm)；

10）▲光纤：光导玻璃体；

11）▲车针最大长度：25mm；

12）功率范围：21W~23W；

13）▲喷雾方式3点喷雾；

2、高速气涡轮手机（适用于儿童）

2.1功能要求：适用于口腔科钻、磨牙手术用

2.2技术参数要求：

1）▲手机接口为快接口；

2）▲标准机头大小，头部直径：ø 10.6×H12.4 mm ±0.3mm,满足大部分手术要求；

3）▲不锈钢机身，陶瓷轴承；

4）▲防回吸卫生机头；

5）▲转速：380,000-450,000min-1；

6）▲驱动气压：0.25-0.30MPa(2.5-3.0kgf/cm2)；

7）▲上针方式：按钮式夹头；

8）车针类型：IS01797-1类型3 x1.59~1.60mm；

9）▲光纤：光导玻璃体；

10）▲车针最大长度：21mm；

11）功率范围：21W~23W；

12）▲喷雾方式：4点喷雾；

3、高速气涡轮手机（标准版）

3.1功能要求：适用于口腔科钻、磨牙手术用

3.2技术参数要求：

1）▲手机接口为快接口；

2）▲标准机头大小，头部直径：ø 12.1×H13.3mm,±0.3mm满足大部分手术要求；

3）▲不锈钢机身，陶瓷轴承；

4）▲防回吸卫生机头；

5）▲转速：325,000-430,000min-1；

6）▲驱动气压：0.25-0.30MPa(2.5-3.0kgf/cm2)；

7）▲上针方式：按钮式夹头；

8）车针类型：IS01797-1类型3 ø1.59~1.60mm；

9）▲光纤：光导玻璃体；

10）▲车针最大长度：25mm；

11）功率范围：25~28W；

12）▲喷雾方式：4点喷雾；

4、配置清单要求：

| 详细配置(每套) | 数量 |  |
| --- | --- | --- |
| 高速气涡轮（45°仰角）手机 | 2套 |  |
| 高速气涡轮（45°仰角）手机注油喷嘴 | 2个 |  |
| 高速气涡轮（45°仰角）手机扳手 | 2个 |  |
| 高速气涡轮（适用于儿童）手机 | 5套 |  |
| 高速气涡轮（适用于儿童）手机注油喷嘴 | 5个 |  |
| 高速气涡轮（适用于儿童）手机扳手 | 5个 |  |
| 高速气涡轮（标准版）手机 | 8套 |  |
| 高速气涡轮（标准版）手机注油喷嘴 | 8个 |  |
| 高速气涡轮（标准版）手机扳手 | 8个 |  |
| ▲快插接头（须可以连接中标的三款手机使用，也可以连接本院科室目前在用的手机配套使用） |  | 5个 |

三、质量标准

1、货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），每个包装箱内的清单、使用说明书、质量合格证书、保修卡等所有资料应齐全，如货物不符合本次招标中约定的要求，采购人有权拒绝接受。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3、有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明及电子版。

四、质保期

1、质量保证期（简称“质保期”）不少于一年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物免费实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

五、安装与调试

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备调试至正常运行的最佳状态。

2、合同设备安装

2.1中标人负责合同设备的安装，一切费用由中标人负责。

2.2中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

六、交付验收标准依次序对照适用标准

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

2、符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

3、货物来源国官方标准。

七、合同设备验收

1、采购人在收到中标人项目验收建议之日起7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

2、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。因此产生的有关费用由中标人承担。

3、如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排补货、换货， 以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

4、中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

八、付款及结算方式

1、付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

2、合同款支付进度：

2.1签订合同，设备验收合格后，采购人收到发票后15个工作日内，支付合同总金额的50%。

2.2设备验收合格并正常使用1个月后，采购人收到发票后15个工作日内支付剩余50%合同金额。

2.3每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，（收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致）、双面打印的合同复印件、验收报告。

- 第四章 投标文件格式

投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 项目名称：广州市花都区第二人民医院高速气涡轮手机采购项目 投标人名称： 投标人地址： 联系人及电话：

投标文件目录表

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 |  | 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 资格审查文件 |  | 具有独立承担民事责任的能力及相关资质的银行；（提供营业执照（或事业法人登记证等相关证明） |  |  |  |
|  |  | 在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、没有①被列入失信被执行人、②重大税收违法案件当事人名单、③政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的；（提供网站查询截图） |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
|  |  | 投标报价表 |  |  |  |
| 技术、商务文件 |  | 投标货物技术参数响应偏离表 |  |  |  |
|  |  | 服务方案（包含质量保证措施、供货服务及安装调试方案、维护保养及应急维修安排服务等） |  |  |  |
|  |  | 投标人同类产品的销售情况（提供合同复印件） |  |  |  |
|  |  | 售后服务响应能力（提供承诺） |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于    （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就广州市花都区第二人民医院高速气涡轮手机采购项目的招投标活动，合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：年月日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

签发日期：年月日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期

投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 厂家、产地 | 投标报价 | 数量、单位 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

日期：

《投标货物技术参数响应偏离表》

说明：投标人必须对应用户需求内的技术参数逐条应答并按要求填写下表。

| 序号 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

日期：

备注：此表中 “原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。